数字伽马能谱仪

指令集

版本号：1.3.4

修改日志

| 版本号 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 段寒 | 20250730 | 初版 |  |
| 1.1.0 | 段寒 | 20251021 | 增加了服务端的IP、子网掩码、网关等的修改指令； |  |
|  |  |  | 增加了时间服务器IP设置指令； |  |
|  |  |  | 增加了DAC输出电平控制，以及高压使能控制指令； |  |
|  |  |  | 修改了三种测试数据的数据格式 |  |
| 1.2.0 | 段寒 | 20251106 | 删除能谱长度指令，默认输出8192能谱，通过软件修改能谱长度 |  |
|  |  |  | 删除粒子工作模式 |  |
| 1.3.0 | 段寒 | 20251201 | 删除网络配置部分，后续通过OTA进行网络设置 |  |
| 1.3.1 | 段寒 | 20260107 | 增加粒子工作模式，增加粒子模式接收数据 |  |
| 1.3.2 | 段寒 | 20260118 | 增加定时测量功能； |  |
|  |  |  | 增益控制改回最初版本 |  |
|  |  |  | 增加同步触发模块返回出发时间戳数据格式 |  |
| 1.3.3 | 段寒 | 20260123 | 修改OTA更新控制指令 |  |
| 1.3.4 | 段寒 | 20260129 | 再次修改OTA更新指令部分 |  |

目录

1	指令集	4

1.1	配置类	4

通用基础配置	4

波形基本配置	6

能谱基本配置	6

梯形成型基本配置	7

工作模式配置	8

高压电源配置	9

定时测量时间配置	10

1.2	控制类指令	10

开始、停止测量	10

1.3	应答类指令	11

指令应答协议	11

设备查询指令	12

温度监测（心跳检测）	12

1.4	OTA更新指令	13

Flash地址设置	14

OTA标志指令	14

重加载FPGA程序	14

1.5	接收数据类型	15

波形数据	15

能谱数据	15

粒子数据	16

触发时间戳数据	17

- 指令集

常规指令结构：

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1234 | 0x000A/0x000F | XXXX | XXXX XXXX | 0xABCD |

本文指令是从上位机软件的角度进行编写，读/写指令发出者是上位机软件（主），响应者为FPGA（从）。

- 配置类

配置类指令用于配置设备各种测量参数。

通用基础配置

1. 增益配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 增益 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA10，表明该条指令用于增益配置；

增益：0001~0008，配置程控增益档位，从最低的1档到8档。默认值0005。

0001：对应增益为0.08；

0002：对应增益为0.16；

0003：对应增益为0.32；

0004：对应增益为0.63；

0005：对应增益为1.26；

0006：对应增益为2.52；

0007：对应增益为5.01；

0008：对应增益为10.0；

2. 死时间配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 死时间 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA11 | 00 00 | 00 XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA11，表明该条指令用于死时间配置。

死时间：0000~00FF，配置粒子模式和能谱模式死时间，单位与FPGA主频有关（100M时对应于10ns）。默认值为30，对应于300ns。

3. 触发阈值配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 触发阈值 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA12 | 00 00 | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA12，表明该条指令用于触发阈值配置；

触发阈值：0000~FFFF，配置波形、能谱、粒子模式的触发阈值。FPGA内部数据处理采用动态基线，该阈值为基线增量。默认值为100。

波形基本配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 触发模式 | 波形长度 |  |
| 1234 | 000A/000F | FC10 | 00 0X | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FC10，表明该条指令用于配置波形基本参数。

触发模式：0000~0001。0000，定时触发模式，按照固定时间间隔进行波形触发，对应示波器auto模式；0001，正常触发模式，波形满足阈值要求后触发，对应示波器normal模式。默认值为：0001。

波形长度：0000，波形长度64；

0001，波形长度128；

0002，波形长度256；

0003，波形长度512；默认值为0001。

能谱基本配置

1. 能谱刷新时间修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FD10 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FD10，表明该条指令用于修改能谱刷新时间。

能谱刷新时间：32bit，单位为ms。默认值为：1000ms。

梯形成型基本配置

1. 梯形成型时间常数配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间常数d1 | 时间常数d1 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE10 | XX XX | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE10，表明该条指令用于配置梯形成型时间常数；

时间常数d1：0~65535，实际值为小于1的小数，指令配置时需要×65536后取整。默认值59310。

时间常数d2：0~65535，实际值为小于1的小数，指令配置时需要×65536后取整。默认值24111。

注：d1一定小于d2。

2. 上升沿、平顶、下降沿长度配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  |  |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 上升沿 | 平顶 | 下降沿 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE11 | 00 | XX | XX | XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE11，表明该条指令用于设置梯形成型后梯形上升沿、平顶和下降沿长度，此处数值指ADC采样点数。

上升沿：00~FF，配置梯形成成型上升沿点数。默认值10。

平顶：00~FF，配置梯形成成型平顶点数。默认值15。

上升沿：00~FF，配置梯形成成型下降沿点数。默认值10。

3. 梯形成型使能配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 使能 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE12 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE12，表明该条指令用于控制是否启用梯形成型功能；

使能：0000~0001。0000，关闭梯形成型功能；0001，启用梯形成型功能。默认值为0000。

工作模式配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 工作模式 |  |
| 1234 | 000A/000F | FF10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FF10，表明该条指令用于配置设备工作模式。

工作模式：0000，波形模式；

0001，能谱模式；

0002，粒子模式；默认值为0001。

高压电源配置

1. DAC输出电平配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | DAC模拟电平 |  |
| 1234 | 000A/000F | F910 | 00 00 | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：F910，表明该条指令用于配置DAC模拟电平。

DAC模拟电平：16bit，用于控制DAC输出模拟直流电平。默认值为47553（B9C1）。配置指令与DAC实际输出电压转换公式如下：

Vset=D65536∗2.5V

高压与DAC电平转换公式如下：

Vout=Vset×441

精度为±2%，Vout＞25%全量程。

2. 高压使能配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 使能 |  |
| 1234 | 000A/000F | F911 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：F911，表明该条指令用于控制高压电源板是否输出高压；

使能：0000~0001。0000-关闭高压输出；0001-开启高压电源输出。默认值为0001，默认为开。

定时测量时间配置

1. 定时测量开始测量时间配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 时间 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | F810 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：F810，表明该条指令用于定时测量的开始时间；

时间：32bit，UTC时间，以秒为单位，从1900年1月1日00：00：00开始计算，表示至今的整数秒数。

- 控制类指令

控制类指令主要用于控制设备开始、停止测量等。

开始、停止测量

指令各个数据位的释义如下：

| 包头 | 写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 开始停止使能 |  |
| 1234 | 000F | EA10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

写使能：该指令只写。

地址：EA10，表明该条指令用于控制设备开始、停止测量。

开始、停止使能：0000~0002。0000，停止测量；0001，开始测量；0002，定时测量。默认值为0000。

- 应答类指令

应答类指令用于指令读回、设备查询以及心跳检测等

应答类指令要等到设备停止测试之后再发送

指令应答协议

对于可读指令，可以发送对应的读指令来读回配置结果。

以增益配置指令为例，其对应的读回指令如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000A | FA10 | 00 00 00 00 | 0xABCD |

FPGA返回指令结构如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应配置数据 |  |
| 1234 | 000A | FA10 | 00 00 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：000A，表明该指令为读回指令，FPGA返回数据也具备该标志位，便于软件进行解析。

地址：FA10，表明该条读回指令的作用目标，地址决定了读回的指令种类。

数据：软件发送的读回指令数据部分FPGA不做解析，随意内容都可；FPGA返回指令的数据部分则是该指令对应的配置结果。

设备查询指令

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000A | DA10 | 00 00 00 00 | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：该指令只读。

地址：DA10，表明该条指令用于程序版本号查询。

数据部分FPGA不进行解析。

FPGA返回数据如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 |  |  |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硬件版本号 |  |  | 测试版本标志位 |  |
| 1234 | 000A | DA10 | XX | XX | XX | XX | 0xABCD |

硬件版本号：版本号为24bit，分为三个字节，对应XX.XX.XX，初版设定为1.0.0。

测试版本标志位：00~01。调试过程中可能会下载测试版本程序，该标志位注明当前程序是正式版还是测试版。00：正式版本程序；01，测试版本程序。

温度监测（心跳检测）

FPGA将温度监测数据作为心跳检测数据包。

心跳检测数据用于确认网络连接是否断开。网络连接成功后，FPGA每秒都需要发送心跳包（温度监测数据包）给上位机软件，上位机软件接收到心跳包后也会反馈一个响应数据包，同时解析出指令携带的温度值。

FPGA发送心跳包后超过一定时间没收到软件的反馈数据包后，则会判断为网络连接断开，此时测试数据都会保存在缓存中，等待网络重新连接才继续发送。同时，断定为网络连接断开后，FPGA会控制网络芯片部分复位重启。

软件超过一定时间没接收到通讯数据以及心跳包后，则会持续进行网络连接申请。10s（具体时间可根据网络芯片重启时间决定）后网络还是连接失败，则软件会控制设备断电重启并在日志中记录，然后重新开始测量。

FPGA发送心跳数据包格式如下：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度监测数据 |  |
| 1234 | 000A | DA11 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：该指令只读，由FPGA主动发送，标志为读，便于软件解析。

地址：DA11，表明该条指令用于温度监测（心跳检测）。

温度监测数据：暂定为32bit，如果长度不够再修改指令。实际温度数据=温度监测数据/10000 ℃；

软件接受到心跳数据包后反馈数据包格式如下：

| 包头 | 使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000C | DA11 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

使能：该指令不读不写，由软件接收到心跳包后发送，仅用作反馈。

地址：DA11，表明该条指令用于温度监测（心跳检测）。

- OTA更新指令

该部分指令与OTA更新有关。

OTA更新数据大小

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bit流扇区数 |  |
| 1234 | 000F/000A | CA11 | 00 00 00 XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：CA11，表明该条指令用于告诉OTA更新模块当前bit流文件需使用多少扇区，一个扇区对应262144字节；

扇区数：8bit数据，最大为十进制64，默认值16。

OTA标志指令

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 程序开始写入地址 |  |
| 1234 | 000F | CA10 | 00 80 00 00 | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令仅写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：CA10，表明该条指令用于发送更新地址并使程序进入OTA更新功能，此时网口不再发送任何数据。更新完成后需再发送一次使程序退出OTA更新；

程序开始写入地址：24bit数据。固定值0x80 00 00或0x00 00 00，其中0x 80 00 00对应备用分区程序，0x00 00 00对应主程序。

重加载FPGA程序

| 包头 | 写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000F | CA12 | 00 00 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

写使能：该指令只写。

地址：CA12，表明该条指令用于控制FPGA切换Flash第二备用分区程序，即OTA更新的程序；

数据：1bit，0：表示启用主分区程序；1：表示启用备用分区程序。

- 接收数据类型

波形数据

数据格式如下：

| 包头 | 数据类型 | 波形数据 | 保留位 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | 00D1 | 512*16bit | 0000 | 0000 | FFFF CCD1 |

数据类型：00D1标志着该数据包为波形数据。

波形数据：总长为512*16bit，其中如果波形长度小于512则需要进行拼接，凑够512的长度。单个波形包头为FFAB，包尾为FFCD（包头包尾占据波形第一个数据和最后一个数据），包尾前4个数据为时间戳（占据波形倒数第二、倒数第三、倒数第四、倒数第五的数据），共64bit，高32bit表示整数秒，低32bit表示小数秒。格式为UTC时间格式，减去2208988800转换为UNIX时间戳。

例：波形长度为128时，一个数据包内将包含四个波形数据。

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度519*16bit。

能谱数据

| 包头 | 数据类型 | 能谱序号 | 测量时间 | 死时间 | 能谱编号 | 能谱数据 | UTC整数秒 | UTC小数秒 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | 00D2 | XXXX XXXX | XXXX XXXX | XXXX XXXX | XXXX | 256*32bit | XXXX XXXX | XXXX XXXX | 0000 0000 | FFFF CCD1 |

数据类型：00D2标志着该数据包为能谱数据。

能谱序号：32bit，标志着当前能谱在本次测量中的序号，可以确认能谱是否连续。

测量时间：32bit，单位ms。标志着该能谱实际测量时间。

死时间：32bit，单位与FPGA主频有关（100M主频对应着10ns）。

能谱编号：16bit，从1到32。完整的能谱数据为8192*32bit，长度太长，一次传输需要切片。完整的能谱分为32个能谱数据包，通过能谱编号来进行对应。能谱中的特征值在32个包中均一致。

能谱数据：一个能谱数据包长度为256*32bit，但完整的能谱数据为8192*32bit。

UTC整数秒：32bit，以秒为单位，从1900年1月1日00：00：00开始计算，表示至今的整数秒数；转换为UNIX时间戳需要减去2208988800。

UTC小数秒：32bit，单位为1/232，约为232ps，表示当前秒的小数部分。

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度265*32bit。

粒子数据

数据格式如下：

| 包头 | 数据类型 | 序号 | 粒子数据 | 保留位 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | 00D3 | XXXX XXXX | 130*64bit | 0000 | 0000 | FFFF CCD1 |

数据类型：00D3标志着该数据包为粒子数据。

粒子包序号：32bit，标志着当前粒子数据包在本次测量中的序号，可以确认粒子数据包是否连续。

粒子数据：总长为130*64bit数据，表示每个包内含有130个粒子数据，每个粒子数据由64bit进行表示。64bit中高32bit为时间戳，高16bit为UTC时间戳的低16位（软件上需读取当前UTC时间戳，获取高16位加上去），低16bit表示小数秒，对应于时间同步的UTC时间。时间戳精度约为15us。

最低32bit中的高16bit记录死时间信息，低16bit中第16bit记录粒子类型（0：伽马；1：阿尔法），15-1bit记录幅度信息。单个粒子数据格式具体情况如下所示：

| 时间戳 |  | 死时间 | 粒子类型 | 幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTC时间戳 | 小数秒 |  |  |  |
| 16bit | 16bit | 16bit | 1bit （0：γ；1：α） | 15bit |

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度（4.5+130*2）*32bit，总计1058字节。

触发时间戳数据

数据格式如下：

| 包头 | 数据类型 | UTC时间戳 | UTC小数秒 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | 00D4 | XXXX XXXX | XXXX XXXX | 0000 0000 | FFFF CCD1 |

数据类型：00D4标志着该数据包为触发时间戳数据。

UTC时间戳：32bit，以秒为单位，从1900年1月1日00：00：00开始计算，表示至今的整数秒数；转换为UNIX时间戳需要减去2208988800。

UTC小数秒：UTC小数秒：32bit，单位为1/232，约为232ps，表示当前秒的小数部分。

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度11*16bit，总计22字节。